附件4

真实世界性能监测指标、风险信号、处置与报送表（征求意见稿）

配套工具建议稿；供上市后性能跟踪、医院本地验证和试点评价参考，不作为现行强制性要求。

# 一、目的

本附件用于配合两份专项指导原则建议稿，将上市后性能跟踪、医院本地部署和风险处置要求转化为可记录的监测项目。真实世界数据可作为上市后补充证据的重要来源，但不替代高风险核心适应证所需的上市前安全有效性证明。

# 二、建议监测指标

| 监测维度 | 建议指标 | 适用提示 |
| --- | --- | --- |
| 版本与部署 | 实际部署版本、模型/知识库/提示词更新、设备和接口配置、发布范围。 | 所有产品；用于追溯性能变化和本地部署差异。 |
| 关键性能 | 与上市前关键性能指标可比的病种级、任务级、亚组级、设备级和模态完整性相关表现。 | 多模态、多病种产品重点关注分层趋势。 |
| 生成式安全 | 严重错误输出、不可核验引用、异常拒答、信息不足提示、人工复核和人工推翻比例。 | 大模型、生成式功能重点关注。 |
| 输入与环境 | 异常输入、缺失模态、接口字段异常、数据或概念漂移、网络安全事件。 | 联网、跨系统或多源数据产品重点关注。 |
| 临床使用 | 告警负担、投诉、不良事件、故障切换、本地验证发现的问题、用户培训和权限异常。 | 医院部署和人机协同场景重点关注。 |

# 三、风险信号判定与处置表

| 信号类别 | 示例性触发情形 | 建议处置 |
| --- | --- | --- |
| 一般信号 | 轻微性能波动、低风险错误增加、局部配置异常但未见安全影响。 | 核查数据和版本；纠正配置或培训；加强后续监测。 |
| 需关注信号 | 人工推翻比例持续升高、特定亚组或设备表现下降、异常输入或拒答比例异常。 | 开展原因分析和补充验证；视情形限制相关场景或扩大人工复核。 |
| 重大信号 | 严重错误输出、关键性能明显偏离、迭代后集中投诉、网络安全或接口异常可能影响患者安全。 | 限用、回滚、暂停相关功能；启动补充验证、临床再评价或报告程序。 |
| 紧急信号 | 可能危及患者安全、快速扩散或核心临床流程受到影响。 | 立即阻断相关功能并人工接管；事件上报、根因分析、恢复验证和必要的召回处置。 |

# 四、最小报送记录表

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 事件与版本 | 发生时间、产品/部署版本、知识库或提示词状态、医院/科室和设备或系统环境。 |
| 信号描述 | 涉及病种、任务、输入条件、异常类型、发现方式、是否为不良事件或近失信号。 |
| 影响评估 | 实际或潜在临床影响、受影响人群范围、是否涉及人工复核、是否出现自动化偏倚。 |
| 处置过程 | 限用、回滚、暂停、补充验证、用户告知、人工接管、修复及恢复验证情况。 |
| 结论与跟踪 | 根因、责任分工、后续监测计划、是否触发变更影响分析或进一步评价。 |

# 五、职责衔接建议

注册人宜负责产品版本、算法与资料真实性、性能趋势分析、补充验证和风险控制；医疗机构宜负责本地验证、权限管理、用户培训、临床使用监督和异常反馈；监管相关部门依法开展规则、审评、检查和风险处置判断。各方应以版本、性能、异常输出和处置记录为基础，形成可追溯的信息链。

注：监测频率、统计口径、预警阈值、报送对象和时限应根据预期用途、产品风险、临床影响和试点证据另行确定。