附件3

算法变更影响分析、版本台账和预设变更控制计划模板（征求意见稿）

配套工具建议稿；供注册人、医疗机构和试点评价使用，不作为现行强制性要求。

# 一、目的

本附件用于配合两份专项指导原则建议稿，支持对基础模型、训练或微调数据、模型参数、知识库、提示词、外部工具、接口、部署环境和网络安全组件变化进行留痕、影响分析、验证和风险控制。其目的不是将所有变化自动豁免或一律重新注册，而是形成与变化影响相匹配的可追溯记录。

# 二、版本台账最小字段

| 类别 | 建议记录字段 |
| --- | --- |
| 产品标识 | 产品名称、型号规格、预期用途、发布范围、责任人、发布日期。 |
| 模型与数据 | 基础模型或专用模型名称及版本、训练/微调数据版本、模型参数、适配方法。 |
| 知识与交互组件 | 知识库来源与更新时间、检索增强配置、提示词模板、系统指令、外部工具与接口版本。 |
| 部署与安全 | 软硬件环境、云服务、网络安全组件、权限配置、数据接口和关键依赖。 |
| 变更与处置 | 变更原因、影响分析、验证结果、上线范围、用户告知、回滚方案、异常记录。 |

# 三、变更影响分析表

| 分析项 | 核查问题 | 结论记录 |
| --- | --- | --- |
| 预期用途与适用范围 | 是否改变目标疾病、目标人群、目标用户、临床任务、输入或输出性质？ | 未改变/可能改变/已改变；说明依据。 |
| 关键性能与失效模式 | 是否可能影响医学事实一致性、病种级性能、拒答、异常输入处理、已知失效模式或风险收益？ | 影响程度、拟验证指标和接受标准。 |
| 数据与模型依赖 | 是否替换基础模型、改变训练或微调数据、参数、知识库、提示词、外部工具或接口？ | 涉及组件、版本差异、可追溯资料。 |
| 部署与临床工作流 | 是否改变设备兼容性、接口映射、权限、使用流程、人工复核或故障切换？ | 本地验证和用户告知要求。 |
| 风险控制 | 是否需要补充性能评价、临床评价、限制使用、回滚、暂停功能或报告？ | 控制措施、责任人、完成时限。 |

# 四、建议的变更分级与控制要求

| 级别 | 判定参考 | 建议控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 维护性或质量体系内控制 | 不改变预期用途、适用范围和关键性能边界的修复性或优化性变化。 | 完整留存影响分析和验证记录；按质量体系程序实施。 |
| 受控变更 | 可能影响产品表现但基本架构、预期用途和风险等级未发生实质改变的变化。 | 开展针对性性能对比、必要的本地或临床补充验证；明确上线范围、告知和监测安排。 |
| 重大变更 | 替换基础模型、改变关键输入输出逻辑、扩大高风险适应证或病种范围、关键性能下降等。 | 开展充分再评价；必要时按相关注册变更路径处理。 |

# 五、预设变更控制计划模板

| 要素 | 填写要点 |
| --- | --- |
| 计划内变更项目 | 明确允许变化的组件、变化范围及不纳入计划的事项。 |
| 适用边界 | 限定预期用途、病种、目标用户、输入条件、部署范围和风险等级。 |
| 接受标准与验证方法 | 列明性能、鲁棒性、版本一致性、临床或本地验证指标、样本和统计方法。 |
| 风险控制与回滚 | 列明异常触发条件、暂停或限用条件、回滚版本、人工接管和恢复验证要求。 |
| 用户告知与监测 | 明确受影响用户、告知方式、上线后监测项目、频率、责任人和报告安排。 |

# 六、使用说明

本附件中的分级和计划模板用于形成可审查、可复核的材料基础。是否需要注册变更、补充临床评价或向监管部门报告，应依据产品实际变化、风险影响及适用法律法规判断。